Kurzanleltung·tiir die Dekaden-KurbelmefJbriicke MLkt

(Ausfuhrliches in der Gebrauchsanweisung EM  39)

Abgleich fester Widerstondbei  Gleichstrom auf   Stillstand des  Galvanometers

Abgleich flOssiger Widerstonde  auf   Minimum des  Nullindikators (z. B. Kopfhorer)

Widerstandsmessung.  Normale Schaltung bei   Gleichstrom: AnschlufJ des  PrDFiings  on   Klemmen 3  und  4. BOgel  zwischen Kl. 7  und

8  sowie 9  und   10.   Vor   lnbetriebnohme die Arretierung des Galvanometers durch Hochziehen des  Druckknopfschafters 16  beseiti gen. 1st  PrOfling  kleiner  ols   0,1  M Q,  donn nur  die  eingebaute  Botterie 4,5  V  verwenden;  ist   PrOfling groBer  als  0,1  M Q, donn Batterie 20 V zusatzl ich  an  Kl. 7 und   8 (BOgel  entfernen !)  anschl ieBen.  A b g I    e i  ch : Tausender-Dekade des  MeBwiderstondes R, auf   1,  die  Obrigen drei  Dekaden auf   Null.  Kippschalter van   11  nach   12  (Grobabgleich).  Verhiiltniswiderstond  R,:R, (weiBe Zah len   an  linker Kurbel) van   0,001   auf   steigende Werle, bis  Galvanameterausschlag   umkehrt. Mit  Tausender- und   Hunderter-Dekade weiter grab  abgleichen. Mit   Zehner-  und   Einer-Dekade  bei   Schalterstellung 13  fein abgleichen.

Me 13  erg e b n i  s  :  Rx    "'  Verhiiltniswiderstand  mal    MeBwiderstand

Kontrolle auf   Thermo- bzw. Polarisationsspannungen: Taster 14  drOcken (Kippschalter  auf   1:3 festhaften !)  Schliigt Zeiger  aus, s'nd derartige  Spannungen vorhanden. Zeigerausschlag gilt  nun bei   nachmalig natwendigem  Feinabgleich als  neuer Nullpunkt.

Der   Zuleitungswiderstand  wird eliminiert, wenn an   Kl.  9 und  10   (BOgel  enlfernen!)  der  zusiitzliche Ausgleichswiderstandskasten R, (enthaltend  einen  Grab-  und   einen  Feinregelwiderstand)  angeschlassen  wird.  Das   fur   den    Prufling geltende  Widerstandsver hiiltnis an  linker Kurbel (Verhiiltniswiderstand) wiihlen; die freien  Enden  der   Zuleitungen kurzschlieBen, die  Dekaden  R, auf   Null. Einschalten  und   am   Ausgleichswiderstandskasten  R, den   Zuleitungswiderstand feststellen.  Die   Kurbeln des  Zusatzkastens  R, und den gewiihlten Verhaftniswiderstond ietzt  unverCindert  lassen! Grab- und   r .nabgleich  mit  den  Dekaden wie   bei   normaler Schaj

tung.

Schaltung  bel   Wechselstrom:  PrOfling an   Kl.3  und  4.  Summer (B) an   Kl. 1  und  8,  Nullindikatar z. B. Kapfhorer (H)  an  Kl. 2  und   4. In   den  Sumrnerkreis einen  Tastschalter  (T)  einbauen.   Batterie- und   Galvanometerkreis  ist  abgeschaltet,  Kippschalter 11-12-13 darf deshalb  nicht   betatigt  werden! Schaller 16  hochziehen! A b g I    e i  c h mit  MeB-  und  VerhCillniswiderstCinden wie  varher, iedach nun   auf   das  Minimum des  Nullindikatars (z. B. Tanminin1'Um    im  Kapfhorer).

Fehlerortsbestimmung: Fehlerader an   Kl.  2,  gute  Ader an.  Kl. 4.  An  Kl.  7  (Bugel  zwischen   Kl.  7  und   8  en  fernen!) oder falls eine Zusatzbatterie verwendet wird, an  deren Minuspal erde·rt.   Tausender-Dekade  auf    1; Zweigwiderstand R, (rote  Zahlen  und    rater Pfeil   an  linker  Kurbel) mit  1  beginnend  auf   hohere Werle,  bis   Zeigerausschlag  bei   Drucken  des  K'ppschalters auf   12   umkehrt.

Feinabgleich.                                                    R4

Me Be  r 9 e b n  is : X"'  -- --·2  L   (L'= in  dem   fur   die   Kabel Ionge  eingesetzten  LCingenmaB).

R 1  +  R4

Anderes Galvanometer: Druckknapfschalter 16  eindrucken. An  Kl.  2  und  4   ein    Lichtmarken- oder  Spiegelgalvanometer   mit sprechendern  Schutzwiderstand  anschlieBen.

Eingebautes  Galvanometer fUr  anderen Zweck   an   Kl. 2  und  4 abgreifen,  Druckknapfschalter 16  hochziehen.  Schutzwiderstand  fur

MeBwidersland: Fur   Fremdzwecke  on   Kl.   1  und   10   abgreifen.  VerhCiltniswiderstand dabei auf Null.

I

3efastbarkeit  der einzelnen Dekaden: 	Dekaden-Kurbel	10  x 1000  Q	10 x 10	10 Q

mA  maximal	10 	35 	100

10 X  1 Q

350

Sonstiges:  Kurbelkontakte von   Ze_it zu  Zeit   reinigen  und   Kontaktbohnen  hauchdunn  mit  chemi>lllf·te.imtm.Paroffinol einfetten.   Bei jedet ortlfchen Veronderung und   bei   Nichtgebrauch der   Mef3brOcke  dos Galvanometer arre!jeren!